ICS 71.100.40

G70

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T XXXXX—XXXX

纺织染整助剂 氨氮的测定

Textile dyeing and finishing auxiliaries—Determination of ammonia nitrogen

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持文件一并附上。）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会（SAC/TC134/SC1）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

纺织染整助剂 氨氮的测定

范围

本标准规定了纺织染整助剂中用氨气敏电极法测定试样氨氮含量的通用方法。

本标准适用于纺织染整助剂中氨氮含量的测定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

氨氮

试样中以游离氨（NH3）和铵离子（NH4+）形式存在的氮。

原理

氨气敏电极利用疏水性氨气敏膜分离试样和氨气敏电极内充液。在试样中加入离子强度调节剂，使铵盐转化为氨，生成的氨由于扩散作用通过疏水性氨气敏膜(水和其他离子则不能通过) ，氨气进入内充液后，使氯化铵电解质薄膜层内，发生如下平衡：

NH3+H2O⇌NH4++OH-

氨气的产生使得电极内充液的pH值随氨的进入而增高，在恒定的离子强度下测得的电动势与水样中氨氮浓度的对数呈一定的线性关系，由此可从测得的电位值，确定试样中氨氮的含量。

试剂和材料

除非另有规定，分析是均使用符合国家标准或专业标准的分析纯试剂，所用水按5.1叙述方法制备的水。

水：无氨，可用下述方法之一制备。

蒸馏法：向1000ml的蒸馏水中加入0.1ml硫酸（ρ=1.84g/mL）,在全玻璃装置中进行重蒸馏，弃去50ml处馏液，然后将约800ml馏出液收集在带有磨口玻璃塞的玻璃瓶内。每升馏出液加10g强酸性阳离子交换树脂（氢型）。

纯水机法：用市售纯水机临用前制备。

离子强度调节剂：称取400g氢氧化钠和37.2g乙二胺四乙酸二钠溶解并稀释至1000mL。

铵标准贮备溶液，1000mg/L：称取3.8190g在100℃～105℃干燥至恒重的氯化铵溶解并稀释至1000mL，可在2-5℃保存1个月。

铵标准溶液：100 mg/L， 10 mg/L，1 mg/L，0.1 mg/L。

铵标准溶液，100 mg/L：移取100mL铵标准贮备液（5.3），用水稀释至1000 mL。

铵标准溶液，10 mg/L：移取10.00 mL铵标准贮备溶液（5.3），用水稀释至1000 mL。

铵标准溶液，1 mg/L：移取1mL铵标准贮备液（5.3），用水稀释至1000 mL。

铵标准溶液，0.1 mg/L：移取1mL铵标准贮备液（5.3），用水稀释至100mL，再移取此稀释液10mL稀释至1000mL。

仪器和设备

分析天平：感量0.0001 g。

带有离子机的氨气敏电极（精确到0. 1mV）。

磁力搅拌器。

搅拌磁子。

广口瓶：150ml。

容量瓶：1000ml。

烧杯：100ml。

测试方法

电极斜率的检查

移取浓度差10倍的两个铵标准溶液（5.4）各100ml加入到两只150ml广口瓶中，各加入1 mL离子强度调节剂，将电极顶端小心地浸入溶液中，放入搅拌磁子，用磁力搅拌器充分搅拌，等离子计读数稳定后，分别测得电位V1、V2值。

电极斜率k按式（1）计算。当溶液温度在20℃～25℃，电极斜率范围应在-54mV～-60mV，电极斜率k在此范围方可进行校正及试样的测量。

(1)

式中：

V1——按5.4配制的铵标准溶液在离子计上的电压读数mV；

V2——按5.4配制的铵标准溶液在离子计上的电压读数mV；

- 注：电极在浓度差10倍的两个溶液中的电位差定义为电极斜率。

氨电极的校正

移取铵标准溶液（5.4.1～5.4.4）各100 mL至不同的150mL广口瓶中，分别加入1 mL离子强度调节剂，将电极顶端小心地浸入溶液中，放入搅拌磁子，用磁力搅拌器充分搅拌，等离子计读数稳定后，分别将显示的浓度值c (mg/L)调整到标准液的浓度值。

试样的测定

试样

称取1g(精确至0.0002 g)试样至100ml烧杯中，加水混匀转移至1000ml的容量瓶中用无氨水定容至刻度。

- 注：样品的称样量根据实际情况而定，其结果最好控制在1~1000 mg/L范围内，如果不在范围内做相应调整。

试样的测试

检测之前先用无氨水冲洗电极直到离子计读数小于0.01mg/L。

把稀释好的试样移取100ml至150 mL广口瓶中，加入1 mL离子强度调节剂，将电极顶端小心地浸入溶液中，放入搅拌磁子，用磁力搅拌器充分搅拌，等仪器稳定后记录离子计上显示的c(mg/L)值，测试两次取平均值。

含有表面活性剂的试样，需液面上方气相中检测。轻轻甩干电极，把电极置于液面上方约1cm处，进行检测，避免与试样的接触（电极悬浮在液面上方气相中检测时，需要在广口瓶瓶口盖一个可以穿过电极的软塞进行密封操作，防止氨气跑出），等仪器稳定后记录离子计上显示的c(mg/L)值。

      - 注：1.如果需要在液面上方气相中检测，氨电极的校正也需要在液面上方气相中进行校正。2.加入1ml离子强度调节剂后保证待测液的pH值在11以上。

结果计算

试样的氨氮含量以x计，数值用mg/L表示，按式（2）计算。

(2)

式中：

c——离子计显示的数值，单位为毫克每升（mg/L）。

n——试样的稀释倍数。

取两次平行测定的算术平均值，按GB/T 8170修约至小数点后一位为测定结果。两次平行测定的结果之差不大于平均值的5%，取其算术平均值为测定结果。

测定低限、回收率和精密度

测定低限

本方法的测定低限在液体中测试为0.1mg/kg,在液体上方气相中测试为1mg/kg。

回收率

本方法对纺织染整助剂中氨氮含量的回收率,液体中测试为93.3%~102.0%，液体上方气相中测试为80.0%~96.7%。

精密度

在同一个实验室，由同一操作者使用相同设备，按相同的测试方法，并在短时间内对同一被测对象相互独立进行的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平局值的20%。以大于这两个测定值的算术平局值的20%的情况不超过5%为前提。

试验报告

试验报告至少应给出以下内容：

试样的描述；

本标准的编号；

与本标准的差异；

试验结果；

试验日期。

_________________________________